農業部農田水利署桃園管理處

115年度水質自動監測設備維護計畫

需求說明書

- 計畫名稱：115年度水質自動監測設備維護計畫

- 計畫執行期限：本計畫執行期限自115年3月1日起至115年11月30日止(共計9個月)，廠商需於115年3月1日起14日內提交工作計畫書，經本處審查核備後據以執行。

- 工作地點：本案共計8個監測點位如表1。

表1  監測點位

| 項次 | 測站 | 緯度 | 經度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坑子口圳取水 | 25.080987 | 121.271392 |
| 2 | 蘆竹排水 | 25.064590 | 121.263122 |
| 3 | 徐厝排水徐厝排水取水 | 25.060756 | 121.271171 |
| 4 | 三塊厝25-3號河水堰 | 25.030000 | 121.240402 |
| 5 | 新街溪36號河水堰 | 25.020580 | 121.225357 |
| 6 | 老街溪42號河水堰 | 25.000690 | 121.210942 |
| 7 | 新屋溪70-4號河水堰 | 24.997325 | 121.080040 |
| 8 | 紅毛圳取水 | 24.884641 | 120.986343 |

- 工作內容及成果要求：

- 提供8個自動監測點位（如表1）數據服務，監測項目：pH、EC、水溫。

- 至少每10分鐘監測1筆數據。每測站每月至少進行1次維護、保養、校正工作。

- 數據服務平台功能要求

- 具備數字看板，可同步顯示各測站即時測值。

- 具備電子地圖，可查詢測站所在地點。

- 可提供歷史資料儲存、查詢、匯出。

- 可提供設定時間區間之變化趨勢圖查詢。

- 可進行警報上、下限值設定，達警報值時自動即時通報。

- 監測及回傳頻率可依需求調整及變更。

- 維運工作要求

- 每日監看系統運作狀況，若有異常狀況協助排除異常，並提供異常處理紀錄報告。

- 發生系統異常時，應於5工作天內完成維護並排除異常狀況，若未於期限內排除異常，延遲處理部分，每天計罰新台幣2,000元。若有特殊原因無法於期限內排除異常，應彙整相關說明文件函請本處申請展延。

- 每個月匯出各測站水質變化趨勢圖及原始數據電子檔供本處參考。

- 各測站各監測項目每月有效監測數據百分率應達90%(含)以上。

- 任一監測項目每月有效監測數據百分率未達90%且未低於80%(含)時，扣除該測項該月服務費用20%。

- 任一監測項目每月有效監測數據百分率低於80%且未低於60%(含)時，扣除該測項該月服務費用50%。

- 任一監測項目每月有效監測數據百分率低於60%時，扣除該測項該月服務費用100%。

- 每測項每月數據服務費 = 契約金額 /（測站數*測項數*監測月數）

- 每月有效監測記錄值百分率計算結果，納入每月維護報告。

- 每月有效監測記錄值百分率計算方式：

P=T-t-c-w-(Du+Dm)T-t-c-w×100%

P：有效監測紀錄值百分率

T：每月總時間(分鐘)

t：自動監測設施汰換、變更及送修，且未採用備用自動監測設施之時間

c：自動監測設施校正及維護時間（每月校正或維護時間可扣除之上限為24小時）

w：因天災或其他不可抗力因素造成設施故障之時間

Du：自動監測設施無效數據

Dm：自動監測設施遺失數據

- 廠商提送工作計畫書，由本處進行審查，審查形式及時間由本處另訂。

- 驗收與付款：

(一) 	第1期款：廠商需於115年7月20日前，提送3至7月份所有數據服務紀錄，經本處審查通過後製據請款，本處於收到發票或收據，經檢視無誤後撥付契約價金之40%。

(二)	第2期款：115年12月15日前提送8至11月份所有數據服務紀錄及完成所有履約事項並提交成果報告，經本處審查通過後製據請款，本處於收到發票或收據，經檢視驗收無誤後撥付契約價金之60%。

六、	資訊保護：

(一)	廠商投入本案之員工，應於簽約後依本處委外廠商人員保密切結書規定簽訂保密切結書。

(二)	廠商對本處之業務機密負完全保密之責。

(三)	本契約因期限屆滿、解除或其他原因而終止時，廠商及其工作人員仍負有前款之保密責任。

(四)	廠商及其工作人員因履行本契約而取得之本處業務資料，未經本處同意，不得揭露與本契約履行無關之第三人。